1、温度敏感型液体栓塞剂参数

所投产品需在省标目录内。用于富血运性恶性肿瘤的栓塞治疗。聚异丙基丙烯酰胺材质，可加载多种化疗药且不可降解，自带造影剂可术中实时显影。常温下液态，随体温升高转换成半固体凝胶。

招标现场必须提供样品。

2、人类BRAF基因突变检测试剂盒（荧光PCR法）参数

所投产品需在省标目录内。用于检测转移性非细小肺癌、初始不可切除转移性结直肠癌、II-IV期黑色素瘤、需细针穿刺的甲状腺结节、甲状腺癌术后、需经碘131治疗的甲状腺癌。20ng/40μL水平下能检测数1%BRAF突变基因。重复检测精密度参考品10次，检测结果为阳性且Ct值变异系数（CV）≤5%。产品需具备三类医疗器械注册证。

招标现场必须提供样品。

3、尿碘检测试剂盒参数

所投产品需在省标目录内。用于测定人尿液中碘的含量。需匹配贝克曼AU5800、罗氏COBAS8000全自动生化分析仪。试剂室间质评有独立分组且不少于20家。需负责设备在使用该试剂期间相关维护保养、维修。需提供在设备上的性能指标（精密度、正确度、线性范围、抗干扰、携带污染等）。试剂如有不同规格或相关耗材需一并报出（校准品、质控品等）。

招标现场必须提供样品。

4、脊髓神经刺激系统参数

所投产品需在省标目录内。用于治疗颅脑创伤、脑梗、脑出血等原因导致的不同程度的意识障碍。可充电式。最高刺激频10kHz，

刺激模式：正常模式、体位模式、定时模式、变频模式等，可设置周期及簇脉冲刺激。规格齐全，包括永久植入电极和测试电极，电极种类包括多种规格针状电极和片状电极；具备φ1.0mm的针状脊髓刺激电极，可植入背根神经节、骶孔、卵圆孔等部位；脊髓刺激电极为多触点电极，至少包括4触点、8触点、16触点。测试刺激器与永久植入刺激器功能需完全一致，支持所有输出模式；测试刺激参数可转移至永久植入刺激器。具备 PPM 近端通信和蓝牙通信。具备远程调控功能。具备患者管理系统，用于对患者的长程管理。

招标现场必须提供样品。

5、高频电刀配套耗材参数

用于手术过程中对组织进行消融、切割、凝血、止血及剥离等。

一、单极电刀笔(消融电极)：

1.普通刀型/针型：

通配国内、国外外高频电刀主机，无菌包装；

刀头可拆卸，可更换各种异形、长短电极刀头；

适用于大外科、骨科、五官科等需要浅部切割、凝血的手术；

电极插口六棱卡位设计固定电极头，术中不能随意旋转；

电缆、手柄、电极所有绝缘部位可经受高频电压不击穿不漏电；

手柄及按键处采用防水设计，高弹性合金弹片，导电迅速，无按键失灵状况；

刀头需防粘连，不能在术中刀头因高温产生结痂；

电极长度50MM左右，电缆线长≥3m，工频耐电压≥2000v，刀头材质不锈钢/防粘涂层；

2.单极延长电刀头(刀型)

刀形电刀头，表面光滑，不粘连组织，与单极电刀笔或手柄配套使用，用于组织切割、凝血、剥离操作。

适用于不同品牌的电刀笔、电刀手柄使用；

长度≥150mm,无菌包装。

二、负极板(中性电极)

通配柯惠电刀主机(威力)、爱尔博电刀等国内外高频电刀主机，配套单极手术电极使用；

具有良好的粘结力和导电性；无毒、无刺激，无过敏。泡棉背衬材料，适合粘贴于任何不同的部位。

负极板导电凝胶覆盖大于金属膜边缘，负极板需提供与高频电刀的连线，负极板与连线可拆卸，组合后直接插入高频主机即可使用。

采用纯铝箔包装外袋；电极内部不能产生铝箔锈迹、变黄、霉点、气泡等现象；一次性使用。

双回路设计。大小分为成人、儿童,成人尺寸:200mm×100mm±10mm,有效导电面积(cm²)≥100; 儿童尺寸: 150mm×90mm±10mm,有效导电面积 (cm²) ≥50。

招标现场必须提供样品。